ICS 73.080

CCS Q 69

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXX—20XX

膨润土悬浮性测定方法

Determination metheods for suspensibility of bentonite

征求意见稿

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

膨润土悬浮性测定方法

- 范围

本文件规定了膨润土悬浮性测定的方法提要、试剂和材料、仪器设备、膨润土泥浆制备、测定步骤、结果表示。

本文件适用于膨润土悬浮性的测定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

膨润土泥浆  bentonite mud

指由水和膨润土按一定比例所配制的半流体。

膨润土泥浆密度  bentonite mud density

指配制的膨润土泥浆单位体积的质量。

- 膨润土悬浮性  suspension property of bentonite

指膨润土泥浆可浮起的压强值。

- 方法提要

固定膨润土泥浆密度，以膨润土泥浆浮起小球的压强来表示膨润土的悬浮性能，单位为N/m2。

- 试剂和材料

  - 水：配制膨润土泥浆所用水应不低于GB/T 6682中规定的三级水。

  - 膨润土：试验所用膨润土样品含水量应不大于15%。

- 仪器设备

  - 电子天平：精度不低于0.01 g。

  - 搅拌器：转速50 r/min～6000 r/min，叶片直径42 mm。

  - 塑料烧杯：2 L，精度不低于2 mL。

  - 悬浮性测试仪。

- 6.4.1  测试仪结构如图1所示：

标引序号说明：

1——锁环；

2——钢板弹簧；

3——螺栓；

4——托架；

5——平板；

6——橡胶圈；

7——标准球组、重钢球组（选用）；

8——平底杯；

9——内六角螺钉；

10——垫片；

11——自锁螺母（隐藏式）。

### 图1  膨润土悬浮性测试仪

- 6.4.2  测试仪小球技术参数如表1所示：

表1  悬浮球技术参数

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 玻璃（ρ=2.7 g/cm3） |  |  |  |  |  | 钢（ρ=7.8 g/cm3） |  |  |  |
| 直径/mm | ### 2.9 | ### 4.2 | ### 5.8 | ### 7.6 | ### 10.6 | ### 15.1 | ### 4.0 | ### 5.0 | ### 6.0 | ### 7.0 |

  - 行程螺杆。

  - 秒表：精度不低于0.2 s。

  - 刮板。

- 膨润土泥浆制备

  - 称取50.00 g膨润土样品，950.00 g水，精确至0.01 g，膨润土和水的质量记为m。

  - 将水倒入塑料烧杯内，30 s内加入称量好的膨润土样品，放置搅拌器，使叶片处于膨润土泥浆中部，启动搅拌器，搅拌10 min，注意及时用刮板将挂壁的膨润土样品刮入烧杯内，并搅拌均匀。

  - 静置水化配制好的膨润土泥浆16 h，记录泥浆体积，记为V。

  - 按照公式ρ=m/V计算出泥浆密度。

  - 按7.1～7.4步骤，配制两份膨润土泥浆，并依次编号。

- 测定步骤

  - 将水化好的膨润土泥浆搅拌5 min，转速3000 r/min。

  - 将搅拌后的膨润土泥浆倒入膨润土悬浮性测试仪的样品杯，静置1 min。

  - 启动测试仪手杆，当小球距膨润土泥浆表面5 mm时，静置1 min。

  - 继续扭动测试仪手杆，使小球在30 s～60 s时间内浸入膨润土泥浆。

  - 记录浸入膨润土泥浆的最小球的编号。

  - 移出测试小球，清洗并恢复测试仪器。

  - 按照上述测定步骤，测定完两份膨润土泥浆样品，当测定结果一致时，结束测定，否则应重新称样测定。

- 结果表示

根据浸入膨润土泥浆中最小球的编号在下表中查询膨润土样品悬浮压强。悬浮球编号和悬浮性对照表见表2。

表2  悬浮球与悬浮压强对照表

| ### 泥浆密度 ### （g/cm3） | ### 悬浮压强 ### (N/m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 小球编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| ### 1.02 | ### 6.9 | ### 10.0 | ### 13.8 | ### 18.1 | ### 25.2 | ### 35.9 | ### 39.8 | ### 49.8 | ### 59.7 | ### 70.0 |
| ### 1.03 | ### 6.8 | ### 9.8 | ### 13.6 | ### 17.8 | ### 25.3 | ### 35.4 | ### 39.7 | ### 49.7 | ### 59.5 | ### 69.8 |
| ### 1.07 | ### 6.7 | ### 9.7 | ### 13.4 | ### 17.5 | ### 24.4 | ### 34.8 | ### 39.5 | ### 49.5 | ### 59.3 | ### 69.5 |
| ### 1.12 | ### 6.5 | ### 9.4 | ### 12.9 | ### 16.9 | ### 23.6 | ### 33.6 | ### 39.2 | ### 49.1 | ### 58.8 | ### 68.9 |
| ### 1.17 | ### 6.2 | ### 9.0 | ### 12.5 | ### 16.4 | ### 22.8 | ### 32.5 | ### 38.9 | ### 48.7 | ### 58.4 | ### 68.4 |
| ### 1.22 | ### 6.0 | ### 8.7 | ### 12.1 | ### 15.8 | ### 22.0 | ### 31.4 | ### 38.6 | ### 48.4 | ### 57.9 | ### 67.9 |
| ### 1.27 | ### 5.8 | ### 8.4 | ### 11.6 | ### 15.2 | ### 21.3 | ### 30.3 | ### 38.3 | ### 48.0 | ### 57.5 | ### 67.4 |
| ### 1.32 | ### 5.7 | ### 8.1 | ### 11.2 | ### 14.7 | ### 20.5 | ### 29.2 | ### 38.0 | ### 47.6 | ### 57.0 | ### 66.9 |

- ________________________________