ICS 73.080

CCS Q 69

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXX—20XX

石英砂粒度测定方法

Method for determination of particle size of quartz sand

征求意见稿

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

石英砂粒度测定方法

- 范围

本文件规定了石英砂粒度测定的干法筛分、湿法筛分、激光衍射法和测试报告。

本文件适用于石英砂粒度的测定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6003.1  试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20099  样品制备 粉末在液体中的分散方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 干法筛分

  - 仪器设备及材料

    - 振筛机：震幅（3±0.5）mm，频率25 HZ。

    - 天平：精度不低于0.01 g。

    - 试验筛：筛孔尺寸和金属丝直径应符合GB/T 6003.1的规定，筛框为直径200 mm的原筛框，深度50 mm。

    - 电热干燥箱：调温范围室温至300 ℃，控温精度±2 ℃。

    - 秒表：精度不低于0.1 s。

    - 软毛刷。

    - 塑料烧杯。

  - 试验步骤

    - 称取试样50 g（准确至0.01 g），倒入带有筛底的标准筛内，盖上筛盖在振筛机上进行筛分（筛分时间按标准筛筛孔尺寸确定）。

    - 到达筛分规定的时间后停机，取出标准筛（包括筛盖和筛底），倒出筛底内试样，重新装上筛底和筛盖，在振筛机上进行检查筛分1 min后，再次取出标准筛，称量筛底试样。如未到达筛分终点，则继续筛分1 min。如此反复，直至到达筛分终点。然后称量筛余物和筛下物。

  - 结果计算

筛余物X1和筛下物X2含量按公式（1）和公式（2）计算：

X1=m1m×100………………………………………………（1）

X2=1-X1×100……………………………………………（2）

式中：

X1——筛余物，%；

X2——筛下物，%；

m ——试样质量，单位为克（g）；

m1 ——筛余物质量，单位为克（g）。

  - 结果表示

以两次平行测定结果的算术平均值为最终测定结果，平行测定结果的绝对偏差应小于2%，结果按GB/T 8170修约至小数点后一位有效数字。

- 湿法筛分

  - 仪器设备及材料

    - 天平：精度不低于0.001 g。

    - 试验筛：筛孔尺寸和金属丝直径应符合GB/T 6003.1的规定，筛框为直径200 mm的原筛框，深度50 mm。

    - 水压控制装置：压力为0.02 MPa～0.03 MPa。

    - 电热干燥箱：调温范围室温至300 ℃，控温精度±2 ℃。

    - 干燥器：内装变色硅胶。

    - 盛水容器：直径不小于280 mm。

    - 烧杯：500 mL、150 mL。

    - 乙醇：95%。

    - 带石棉网的调温电炉。

    - 玻璃棒。

    - 软毛刷。

    - 水：应不低于GB/T 6682中规定的三级水。

  - 试验步骤

    - 称取烘干后的试样20.00 g（准确至0.01 g），倒入500 mL的烧杯中，加入适量的乙醇或水，用玻璃棒搅拌，使试样完全润湿、分散。

    - 将已分散的试样倒入试验筛中，用水将烧杯及玻璃棒上的样品全部冲洗到试验筛内。

    - 将试验筛浸入注满水的盛水容器中，保持水面高出筛网10 mm～15 mm，轻轻摇动试验筛，淘洗1 min～2 min，直至大部分物料透过试验筛。

    - 用压力为0.02 MPa～0.03 MPa的低压水冲洗筛面上的物料（不应有试样溅出筛外），同时用软毛刷轻轻旋转刷洗筛上剩余物，直至透过筛网的水为清液，无试样透过为止。

    - 用蒸馏水将筛余物全部移至已知质量的150 mL烧杯中，置烧杯于调温电炉上，低温蒸发至干。

    - 将烧杯置于电热干燥箱中，在105 ℃的条件下干燥1 h，取出，放入干燥器中，冷却至室温，称量（精确至0.001 g）。

  - 结果计算

筛余量X3按公式（3）计算：

X3=m2-mam3×100………………………………………………（3）

式中：

X3——筛余量，%；

m2——烧杯和筛余物的总质量，单位为克（g）；

ma——烧杯的质量，单位为克（g）；

m3 ——试样质量，单位为克（g）。

  - 结果表示

以两次平行测定结果的算术平均值为最终测定结果，平行测定结果的绝对偏差应小于2%，结果按GB/T 8170修约至小数点后一位有效数字。

- 激光衍射法

  - 方法原理

颗粒样品以合适的浓度分散于适宜的液体或气体中，使其通过单色光束（通常为激光），当激光遇到颗粒后以不同角度散射，由多元探测器测量散射光，存储这些与散射图样有关的数值并用于随后的分析。通过适当的光学模型和数学过程，转化这些量化的散射数据，得到一系列离散的粒径段上的颗粒体积相对于颗粒总体积的百分比，从而得出颗粒粒度体积分布。

  - 仪器设备及材料

    - 水：应不低于GB/T 6682中规定的三级水。

    - 激光衍射粒度分布仪：测量范围0.1 μm～1000 μm，准确性误差小于1 %，重复性误差小于0.5 %。示意图如图1所示。

标引序号说明：

1——遮光率/光学浓度探测器；

2——散射光；

3——定向光束；

4——傅里叶透镜；

5——未被透镜4收集的散光束；

6——分散的颗粒群；

7——光源（如激光）；

8——光束处理单元；

9——透镜4的工作距离；

10——多元探测器；

11——透镜4的焦距。

图1  激光衍射粒度分布仪示意图

  - 样品检查及分散

目视或借助显微镜检查所要测定的试样，估计粒径范围和颗粒形状，并检查试样是否已被充分分散。若试样未充分分散，取代表性试样颗粒按照GB/T 20099的规定进行分散；若试样已被充分分散均匀且取样具有代表性，则测得的粒度分布结果仅对这一批样品有效。

  - 试验步骤

    - 打开仪器主电源，预热仪器约20 min，开启泵机及超声波振动仪，检查仪器设备运行是否正常。

    - 根据试样性质设置泵机速度，确定超声波振动仪强度。

    - 打开计算机设备程序，设置试样的光学参数、试样编号，测定试样背景。

    - 将已分散试样加入试样池，控制浓度在测试范围内，待浓度稳定后开始测试，收集并处理数据。

    - 测定结束后，将管道和试样池中的溶液全部排除，并及时清洗。

    - 关闭电源，用水浸泡仪器搅拌器。

- 试验报告

  - 干法筛分和湿法筛分试验报告应至少包括以下内容：

- 试样名称、编号；

- 试验筛类型及尺寸；

- 测试日期、人员及单位；

- 粒度规格。

  - 激光衍射法试验报告应至少包括以下内容：

- 试样名称、编号、设定的折射率；

- 介质名称及折射率；

- 激光粒度分析仪类型及编号；

- 超声波振动仪功率；

- 超声波探头的振幅及直径；

- 测试日期、人员及单位；

- 粒度特征参数（至少包括D50和D90）；

- 粒度分布图；

- 累计体积粒度分布表。

- ________________________________